参考样机固件信息采集与核对清单

低中频治疗仪 | 参考样机表征、固件输入提取与差异评估

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | LMFES-REF-FW-001 | 版本 | V1.0 |
| 编制角色 | 嵌入式固件工程师 | 日期 | 2026-07-31 |
| 参考样机型号 | ________________ | 样机序列号 | ________________ |
| 硬件/固件基线 | ________________ | 负责人/复核人 | ________________ |

使用原则 先非侵入记录，再外部测量，最后拆机追线。参考样机特性不能自动成为本项目需求；每项结论必须标记为“采用、调整后采用、仅作参考、不采用或待评审”。

安全边界 所有电刺激输出测量均使用纯电阻假负载和高压差分探头；禁止连接人体，禁止把普通示波器地夹直接接到浮地电极输出。拆机或总线探测前先确认电压等级和公共地。

# 1. 使用方法和完成判定

每个测试记录必须绑定样机型号、序列号、硬件版本、固件版本、处方库版本和测试日期。波形、照片、逻辑分析仪文件及测试脚本使用唯一编号，并在对应记录表中引用。

| 状态 | 定义 | 允许进入下一阶段 |
| --- | --- | --- |
| 未开始 | 尚未操作或无可追溯证据 | 否 |
| 进行中 | 已有初步结果，但参数、版本或证据不完整 | 否 |
| 已完成 | 测量重复性满足要求，原始证据已归档 | 是 |
| 不适用 | 经项目评审确认与本项目无关 | 是 |
| 待评审 | 结果已取得，但是否纳入设计需产品/硬件/法规确认 | 有条件 |

# 2. 样机基线资料

## 2.1 现成资料索取清单

| 完成 | 优先级 | 采集项目 | 核对要求与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | P0 | 用户说明书与快速操作手册 | 确认正常工作流、提示和异常处置 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 产品规格书/产品技术要求 | 获取频率、脉宽、强度、负载和容差 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 处方列表及完整参数 | 至少包含处方ID、波形、频率、脉宽、强度、时间和通断 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 软件/固件版本发布记录 | 建立测试基线并识别版本差异 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 主机与模块接口/协议说明 | 确认通信、电气接口和兼容性 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 原理图、BOM及PCB位号图 | 用于硬件接口和驱动设计参考 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 固件升级包及操作说明 | 分析Bootloader、校验、回滚和版本规则 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 维修手册与故障码 | 建立故障检测和恢复矩阵 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 出厂测试与校准规范 | 提取校准点、存储格式及EOL测试需求 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 充电、电池和保养资料 | 提取充电阈值、续航、运输及寿命要求 证据/记录：________________ |

## 2.2 样机版本与配置记录

| 样机/模块编号 | 型号/序列号 | 硬件版本 | 固件/软件版本 | 处方库版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 3. 非侵入式功能与状态机分析

先在不拆机、不接人体的条件下完整记录操作行为。每个场景至少执行三次，确认显示、输出、安全状态及掉电保存行为一致。

| 序号 | 事件/场景 | 重点观察 | 屏幕/声音 | 输出行为 | 持久化/恢复 | 证据编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长按开机/自检 | 屏幕、蜂鸣、输出默认关闭、自检失败行为 |  |  |  |  |
| 2 | 空闲/待机 | 显示内容、背光、休眠、自动关机 |  |  |  |  |
| 3 | 处方选择或接收 | 处方ID、参数显示、版本/兼容性提示 |  |  |  |  |
| 4 | 开始治疗 | 启动条件、默认强度、输出建立延迟和渐变 |  |  |  |  |
| 5 | 增加/降低强度 | 短按、长按、连续按、边界及单调性 |  |  |  |  |
| 6 | 暂停/恢复/停止 | 输出归零时间、恢复条件、强度是否保留 |  |  |  |  |
| 7 | 治疗到时 | 自动停止、提示、计时精度和后续状态 |  |  |  |  |
| 8 | 输出开路/接触不良 | 检测延迟、提示、升压行为和恢复方式 |  |  |  |  |
| 9 | 输出短路 | 保护时间、锁存、自动重试及恢复条件 |  |  |  |  |
| 10 | 低电量/欠压 | 报警点、强制停机点和重新启动条件 |  |  |  |  |
| 11 | 治疗中复位/掉电 | 输出关闭、复位原因、是否自动恢复 |  |  |  |  |
| 12 | 卡键/同时按键 | 持续调强、锁定或隐藏功能风险 |  |  |  |  |
| 13 | 治疗中放入充电座 | 硬件和软件互锁、强度清零 |  |  |  |  |
| 14 | 从充电座取下 | 是否保持停止、是否保留处方/时间 |  |  |  |  |
| 15 | 恢复出厂设置 | 清除范围、版本/校准数据是否保留 |  |  |  |  |

## 3.1 参考状态机结论

| 状态 | 进入条件 | 允许操作 | 输出状态 | 退出/故障条件 | 本项目处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |
| ________ |  |  |  |  |  |

# 4. 输出波形与负载特性

测试顺序 最低档开始；依次使用2 kΩ、1 kΩ、500 Ω及开路负载。先确认驱动前级和输出总使能，再进行电极端测量。所有测试均记录示波器设置、探头衰减比和负载实测阻值。

## 4.1 测试覆盖矩阵

| 处方/模式 | 最低档 | 中间档 | 最高档 | 500 Ω | 1 kΩ | 2 kΩ | 开路 | 启动/调强/停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处方 01 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 02 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 03 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 04 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 05 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 06 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 07 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 08 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 09 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 10 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 11 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 处方 12 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

## 4.2 单次波形测量记录

| 测试ID | 样机/FW | 处方ID | 档位 | 负载 | 波形 | 频率 | 正/负脉宽 | Vpk+/Vpk- | Ipk | DC/电荷平衡 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WV-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WV-018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3 恒流/恒压判断

使用负载两端差分电压计算电流 I = VR / R。不同负载下电流基本不变时偏恒流；电压基本不变时偏恒压；高阻时电流下降表示达到合规电压上限。结论必须基于多个强度档位和至少三个负载点。

| 档位/处方 | 500 Ω: V/I | 1 kΩ: V/I | 2 kΩ: V/I | 开路峰值 | 判定 | 合规电压/拐点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. 充电座接口与通信分析

现有样机底板标注可见SCL、SDA、ADDR1/ADDR2/ADDR3、+5VOUT和GND，优先按“疑似I²C/SMBus加槽位地址”进行验证，不在确认电平前直接连接逻辑分析仪。

## 5.1 电气与协议核对清单

| 完成 | 优先级 | 采集项目 | 核对要求与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | P0 | 接口电压与公共地 | 测量SCL/SDA高电平、确认3.3 V或5 V及地参考 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 引脚定义和方向 | 确认电源、地、SCL、SDA及ADDR引脚实际连接 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 总线拓扑 | 判断共享总线、独立总线、复用器或每槽独立控制 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 总线速率和地址 | 记录时钟频率、7/10位地址和ACK行为 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 槽位地址规则 | 确认ADDR1~3与槽位编号的对应关系 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 模块识别过程 | 插入、轮询、读取版本和序列号的交易序列 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 处方传输格式 | 区分处方编号、完整参数或波形表；记录长度、CRC和确认 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 掉电持久化 | 确认写入后是否保存、写入中断电是否保留旧版本 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 升级接口 | 确认是否通过该接口升级、校验、回滚和版本兼容 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 充电与通信并发 | 确认充电、满电和故障时能否通信及互锁行为 证据/记录：________________ |

## 5.2 抓取场景记录

| 场景ID | 场景 | 总线电平/速率 | 地址 | 主要命令/寄存器 | 响应/CRC | 抓包文件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 空槽位开机 |  |  |  |  |  |  |
| IF-02 | 插入单个模块 |  |  |  |  |  |  |
| IF-03 | 识别模块编号 |  |  |  |  |  |  |
| IF-04 | 开始充电 |  |  |  |  |  |  |
| IF-05 | 主机下发处方 |  |  |  |  |  |  |
| IF-06 | 修改处方 |  |  |  |  |  |  |
| IF-07 | 写入中拔出模块 |  |  |  |  |  |  |
| IF-08 | 充满 |  |  |  |  |  |  |
| IF-09 | 充电故障 |  |  |  |  |  |  |
| IF-10 | 固件升级（如支持） |  |  |  |  |  |  |

# 6. 拆机与硬件接口信息

样机保护 若条件允许保留一台完整基准机，另一台用于拆解。拆解前对外观、连接器方向、线束、屏蔽和螺钉位置逐层拍照并编号。不得尝试绕过MCU读保护。

## 6.1 芯片与BOM登记

| 位号 | 丝印/完整型号 | 封装 | 推定功能 | 供电 | 关键引脚/网络 | 数据手册 | 可信度/待确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/Q/D/R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R3 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R4 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R5 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R6 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R7 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R8 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R9 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R10 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R11 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R12 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R13 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R14 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R15 |  |  |  |  |  |  |  |
| U/Q/D/R16 |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2 MCU及基础资源

| 完成 | 优先级 | 采集项目 | 核对要求与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | P0 | MCU完整型号与封装 | 记录Flash、RAM、主频、定时器、ADC/DAC和FPU 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 晶振与时钟 | 记录外部晶振、RTC及关键时钟来源 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 调试/下载接口 | 确认SWD/JTAG/UART、Boot脚及测试点 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 复位与看门狗 | 确认外部复位、欠压检测和独立看门狗 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 外部存储 | 记录Flash/EEPROM容量、总线、写保护和用途 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 显示与按键 | 记录接口、背光、唤醒、上下拉和有效电平 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 蜂鸣器/指示 | 记录驱动方式和提示映射 证据/记录：________________ |

## 6.3 固件-硬件接口表

| 信号 | MCU引脚 | 方向/外设 | 有效电平/范围 | 上电默认 | 用途 | 安全要求 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出总使能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 升压使能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正相/负相控制A |  |  |  |  |  |  |  |
| 正相/负相控制B |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅度PWM/DAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流采样ADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压采样ADC |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件故障输入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池电压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按键+ |  |  |  |  |  |  |  |
| 按键- |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关/功能键 |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜂鸣器/背光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试接口 |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. 安全与故障注入矩阵

执行条件 故障注入必须在假负载、限流供电和可快速断电条件下进行。先验证硬件保护，再验证固件检测、提示、锁存和恢复；不得用人体感受代替测量。

| 故障ID | 故障场景 | 注入方法 | 硬件保护 | 固件检测时间 | 输出关闭时间 | 提示/日志 | 锁存/恢复 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | 输出开路 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-02 | 输出短路 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-03 | 接触阻抗突变 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-04 | 电池欠压 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-05 | 治疗中复位 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-06 | 看门狗复位 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-07 | 按键卡住 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-08 | 两个按键同时按下 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-09 | 充电触点抖动 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-10 | 治疗中放入槽位 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-11 | 参数超范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-12 | 通信中断（如适用） |  |  |  |  |  |  |  |
| FT-13 | 升级中断电（如适用） |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.1 安全状态真值表

| 状态 | 输出使能 | 强度 | 升压/H桥 | 允许自动恢复 | 参考样机行为 | 本项目决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上电/自检 | 关闭 | 0 | 关闭/安全组合 | 否 |  |  |
| 空闲 | 关闭 | 0 | 关闭/安全组合 | 否 |  |  |
| 治疗 | 受控 | 设定值 | 受控 | — |  |  |
| 暂停 | 关闭 | 待确认 | 关闭/安全组合 | 人工确认 |  |  |
| 故障/看门狗 | 关闭 | 清零 | 关闭/安全组合 | 否 |  |  |
| 充电 | 硬件+软件关闭 | 0 | 关闭/安全组合 | 否 |  |  |
| 升级 | 关闭 | 0 | 关闭/安全组合 | 否 |  |  |

# 8. 电池、功耗与充电特性

## 8.1 电池和充电信息

| 完成 | 优先级 | 采集项目 | 核对要求与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | P0 | 电池型号、化学体系和容量 | 记录额定/满充电压、保护板和连接方式 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 充电芯片及充电电流 | 记录预充、恒流、恒压、终止和再充条件 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 欠压和强制停机阈值 | 分别测量报警点、输出禁止点和关机点 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 充电互锁 | 验证充电时硬件与软件均禁止治疗输出 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 电量估算方法 | 区分电压查表、库仑计或Fuel Gauge 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 休眠和唤醒 | 记录休眠条件、唤醒源和恢复时间 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 续航和热特性 | 最低/典型/最大处方下测量电流、温升和续航 证据/记录：________________ |

## 8.2 功耗测量记录

| 测试ID | 状态/处方 | 电池电压 | 平均电流 | 峰值电流 | 温度 | 持续时间 | 估算续航 | 证据/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PW-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PW-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3 充电过程记录

| 测试ID | 初始电量/电压 | 输入电压 | 充电电流曲线 | 终止条件 | 充电时间 | 温升 | 异常/保护 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. 差异评估与固件输入转化

参考样机结论必须与本项目产品需求、风险分析及硬件实现进行比较。不得仅凭参考机行为直接固化参数或安全策略。

| 差异ID | 参考样机特性/测量值 | 本项目需求 | 差异与风险 | 处理结论 | 责任人 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-001 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-002 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-003 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-004 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-005 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-006 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-007 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-008 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-009 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-010 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-011 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-012 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-013 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-014 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-015 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-016 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-017 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |
| DF-018 |  |  |  | □采用 □调整 □参考 □不采用 □待评审 |  |  |

## 9.1 固件输入登记

| 输入ID | 来源证据 | 固件需求/约束 | 适用模块 | 接口/参数影响 | 验证方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI-001 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-002 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-003 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-004 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-005 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-006 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-007 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-008 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-009 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-010 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-011 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-012 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-013 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-014 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |
| FI-015 |  |  |  |  |  | □开放 □关闭 |

# 10. 三周执行计划

| 周期 | 主要工作 | 输入 | 输出/完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 资料索取；版本基线；完整操作流程；状态机和按键行为 | 完整样机、说明书、版本信息、假负载 | 状态机初版；版本清单；场景证据归档 |
| W2 | 波形、档位和负载扫描；充电座接口抓取；功耗测量 | 差分探头、示波器、逻辑分析仪、500 Ω/1 kΩ/2 kΩ负载 | 波形数据库；恒流/恒压结论；协议抓包 |
| W3 | 拆机拍照；芯片/BOM登记；关键网络追踪；故障注入；差异评审 | 拆机工具、万用表、原理图/BOM（如有）、硬件协助 | 接口表；安全矩阵；差异表；固件输入清单 |

# 11. 最终交付物核对

| 完成 | 优先级 | 采集项目 | 核对要求与记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | P0 | 参考样机版本与配置清单 | 版本、序列号、处方库和测试证据可追溯 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 功能及状态机说明 | 覆盖正常、异常、充电和复位状态 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 处方与输出波形测量数据库 | 包含负载、档位、频率、脉宽、电压、电流和截图 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 强度档位-电压/电流对应表 | 至少覆盖500 Ω、1 kΩ和2 kΩ 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 硬件框图和MCU接口表 | 输出、采样、按键、显示、电池和调试接口完整 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 故障注入和安全行为矩阵 | 包含关闭时间、锁存、提示和恢复条件 证据/记录：________________ |
| □ | P0 | 参考样机与本项目差异表 | 每项有处理结论和责任人 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 充电座接口与通信分析 | 电气、地址、命令、CRC、持久化和升级结论 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 功耗、电池和充电特性报告 | 包含典型/最不利工况和互锁 证据/记录：________________ |
| □ | P1 | 固件需求输入及追溯表 | 可纳入SRS、架构、详细设计和测试用例 证据/记录：________________ |

# 12. 评审签署

| 评审角色 | 姓名 | 结论 | 遗留问题/限制 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式固件 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |
| 硬件 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |
| Linux上位机 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |
| 系统/产品 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |
| 测试/质量 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |
| 法规/风险 |  | □通过 □有条件 □不通过 |  |  |  |

文档结束。原始波形、照片、抓包、测量数据和脚本应按证据编号存入项目受控目录，不嵌入本清单，以避免文档过大并保持版本可追溯。