对标产品报告

羿生® 智能无线低中频工作站(SY-BS24S / M / P)

对标对象:上海司羿智能 · 羿生®(Syrebo)

注册证号:湘械注准20232090291（中国 II 类医疗器械）

数据来源:官方产品彩页(2025-01-24 版) + 联网核实 + 专利情报互证

编制日期:2026-07-06

# 一、产品概述

羿生® 智能无线低中频工作站(型号 SY-BS24S / SY-BS24M / SY-BS24P)是一款面向康复科 / 理疗科多床位并发治疗场景的「数字式中频 + 可穿戴无线低频」组合式电疗工作站,由上海司羿智能科技有限公司以「羿生®(Syrebo)」品牌推出,属中国 II 类医疗器械(注册证号 湘械注准20232090291)。

产品的三大核心卖点为:① 高并发(4 个中频通道 + 36 个无线低频通道,最多 40 人 / 部位同时治疗、时间到自动停止);② 无线可穿戴(低频模块六边形迷你机身、重量 <30g,宣称可跨房间 / 楼层、低频可独立使用);③ 科室运营效率(内置 30+ 临床处方、一键配置、放回基座即充电,直接对应按部位计费的医保收入模型)。

# 二、系统构成

| 组成部分 | 数量(满配) | 职责与关键要点 |
| --- | --- | --- |
| 中频主机(含触摸屏) | 1 | 系统中枢:处方库 / 参数管理、4 通道中频输出、36 个低频模块无线网关与状态监控、治疗计时与记录;UI 分「中频 / 低频」双页签。重量约 3kg 可手提 |
| 无线低频模块 | 36 | 可穿戴 TENS/NMES 刺激源,接收 / 缓存处方并本地生成低频脉冲;面板 3 键(强度±/启停)+ 小屏;本地计时到点自动停止。<30g、续航约 4h、六边形外形 |
| 充电基座 | 3(约12模块/座) | 模块收纳、触点充电、状态指示;放回即充,推荐兼作有线配对 / 处方下发 / 固件升级通道 |
| 铝合金专用台车 | 1(M/P) | 承载主机 + 基座 + 附件,科室内 / 病房间移动;万向轮带刹车、理线 |
| 电极耗材 | 耗材 | 手足功能专用贴、吞咽专用贴片、通用电极套件(转接线 + 通用自粘贴片)、中频电极导线 |

# 三、关键规格指标

| 指标 | 参数(对标 SY-BS24 系列) |
| --- | --- |
| 并发治疗人数 / 部位 | 最多 40(4 中频有线 + 36 无线低频) |
| 中频 / 低频通道 | 4 个中频(A/B/C/D 有线) + 36 个无线低频(独立可穿戴模块) |
| 内置处方 | 30+(NMES 手 / 腿 / 吞咽、TENS、促血循、促炎症消散),支持参数自定义 |
| 主机 | 约 3kg 可手提;触摸屏,中频 / 低频双页签 UI |
| 低频模块 | 重量 <30g;续航最长约 4h;3 键 + 小屏;放回基座即充 |
| 基座容量 | 约 12 模块 / 座 × 3,可叠放 |
| 通讯距离 | 宣称「不限」(跨房间 / 楼层 / 楼栋);工程实为模块下载处方后离线自主运行 |
| 电极兼容 | 手足专用贴、吞咽贴片、通用电极(转接线 + 通用贴片) |
| 海外认证标识 | 彩页印有 CE / FDA 标识 |

说明:「通讯不限距离」为业务层表述。任何 2.4GHz 短距无线电不可能物理上「不限距离」,唯一自洽的工程实现是——模块下载处方后离线自主运行,安全闭环(脉冲发生 / 限幅 / 计时停止)全在模块本地完成,无线链路仅用于配置下发与状态回传。此判断已由竞品专利(见《专利尽调报告》)印证。

# 四、三型号差异化配置(S / M / P)

彩页仅给出三型号渲染图,未披露配置差异。下表为基于渲染图与产品线逻辑的推断,供对标参考。

| 配置项 | S(标准台式) | M(移动台车) | P(Pro 满配) |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线低频模块 | 约 12(1 基座) | 约 24(2 基座) | 36(3 基座) |
| 并发能力 | 约 16 人 / 部位 | 约 28 人 / 部位 | 40 人 / 部位 |
| 台车 | 无(台面摆放) | 铝合金台车 | 台车 + 多层基座位 |
| 吞咽套件 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 目标客户 | 社区 / 民营诊所 | 二级医院康复科 | 三级医院康复科 / 病房床旁 |

# 五、临床应用与处方

- 适用人群:神经康复、骨科、疼痛、吞咽障碍等患者;坐位 / 卧位 / 可走动患者均可,治疗中可离开主机所在房间。

- 处方类型:NMES(手 / 腿 / 吞咽功能电刺激)、TENS(经皮神经电刺激镇痛)、促进局部血液循环、促进炎症消散等,内置 30+ 并支持参数自定义。

- 典型工作流:主机选处方 → 从基座取模块(取出即配对)→ 贴电极 → 一键启动 / 模块侧启停 → 患者可离开,模块离线运行 → 时间到自动停止 → 放回基座充电、记录回传。

# 六、医保收费与运营模型

对标彩页给出的上海医保收费(直接决定通道数与周转率的商业价值):

| 收费项目 | 收费编码 | 计价单位 | 标准(上海) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中频脉冲 | 340100010 | 部位 | 20 元 |
| 低频脉冲 | 340100009 | 部位 | 20 元 |
| 电按摩 | 340100026 | 次 | 6 元 |
| 吞咽功能障碍 | 340200037 | 20 分钟 / 次 | 30 元 |

满配测算示例:40 部位 × 20 元 = 800 元 / 轮;按每部位 20 分钟治疗 + 10 分钟周转、每日有效运行 6 小时估,约 12 轮 / 日理论上限,按 50% 负荷取 6 轮 / 日 ≈ 4800 元 / 日。该模型推导出两条硬性设计输入:通道数不低于 4+36;单部位周转 ≤2 分钟。

# 七、监管与合规

- 管理类别:中国 II 类医疗器械;注册证 湘械注准20232090291;分类编码《医疗器械分类目录》09-01-03「低中频治疗设备」。

- 注册 / 生产主体:「湘械」证注册人为湖南主体(生产许可 湘药监械生产许20210089号);上海司羿为研发 / 品牌方;上海聚慕医疗器械为经销 / 销售方(非注册人)。

- 适用标准(节选):GB 9706.1-2020、YY 9706.210-2021(神经肌肉刺激器专用)、YY 9706.102-2021(EMC)、GB 31241-2022(锂电池)等。

- 海外:彩页带 CE / FDA 标识,FDA 路径可参考 TENS(GZJ)/ NMES(IPF)predicate。

# 八、技术架构要点(结合专利情报)

竞品专利披露的实现架构为:控制主机 ↔ 通信充电座(多机位阵列) ↔ 电刺激主机(即可穿戴低频模块);治疗处方(电刺激方案)经充电座机位「有线下发 / 按机位分配」给各电刺激主机。要点:

- 安全闭环下沉到模块:限幅 / 停止 / 计时全部本地化,无线仅做「配置 + 可视化」——这是同时满足专用安全标准与「跨楼层」卖点的唯一自洽架构。

- 处方经充电座触点有线下发,而非纯无线下发——规避了无线下发的可靠性与安全风险(与自研方案推荐路线一致)。

- 推测器件:模块主控为低功耗 BLE SoC(如 nRF52833 级),主机为富 OS 交互 + 实时 MCU 双处理器分离(工程推测,彩页未披露)。

# 九、竞品优劣与自研启示

- 优势:高并发商业模型清晰(按部位计费)、无线可穿戴形态领先、耗材 / 模块可增购,已形成较完整的专利护城河(见专利报告)。

- 可挑战点:「36 通道无线组网 / 多模块并发调度协议」这一层未检索到竞品专利,是自研差异化与抢先布局的机会点;「跨楼层不限距离」为业务表述,非射频硬指标。

— 本报告与《专利尽调报告》配套使用。产品事实以官方彩页为准,标注「推测 / 工程判断」处为对标分析。 —