# 低中频治疗仪 SY-BS24S 技术参数、配置清单

版本：202501 版本

1、功能及适用范围：兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、软 化瘢痕、松解粘连的作用，用于缓解软组织损伤引起的疼痛治疗。

硬件性能：

2、系统由主机、无线接收器、充电座、电极线和电极贴片组成，系统可实现中  频与低频两种电刺激功能，可单独或同时使用，便于临床根据患者需求选择使用。

3、主机部分有把手结构，支持手提便携，主机重量4.5kg，易于移动至床旁使 用。

4、主机具备 10 英寸触屏操作液晶显示屏，分辨率 1280*800。

5、主机部分具有 4 个独立中频输出通道，可以显示频率、脉宽、波形和通断时 间。

6、系统可同时给 12 个低频无线接收器配置处方，每个无线接收器可作为 1 个独 立低频通道使用，支持 12 通道低频电刺激治疗。

7、低频无线接收器为可穿戴式设计，体积小巧且方便携带，外形尺寸 55mm×50mm×15mm，单体重量 30g，可在病区床上使用。

8、低频无线接收器内置锂电池，续航时间4 小时。

9、主机通过充电座对低频无线接收器进行统一充电和治疗方案配置管理。

10、配置好治疗方案的低频无线接收器，可以脱离主机和充电座独立使用，且不 受距离限制，实现跨楼层和跨楼栋的低频治疗。

11、低频无线接收器上应具有物理按钮，启停治疗，并根据患者情况调节治疗强 度，到达预设的治疗时间后， 自动停止治疗。

12、低频无线接收器具有磁吸连接口设计，快速连接专用电极片，对患者穿戴治 疗。

13、配有磁吸导联线连接件，可兼容常用电极片使用。

14、可选配多种电极片：重复使用绑带式电极贴片、小羊皮翼型贴片并可按需裁 剪作为分体贴片使用、重复使用海绵吸盘贴片、吞咽电极片等，根据治疗方案和 场景灵活选择。

软件功能：

16、主机预置中频治疗方案数 10 个，低频治疗方案数 30 个。

17、各治疗方案可查看预设参数，便于分析患者疗效。

18、主机软件具备一键配置一个或多个低频无线接收器的功能，便于医护人员快 速设置治疗处方。

19、软件内置各治疗方案的电极贴片位置示意图，指导用户准确使用。

20、主机软件具备自定义治疗方案功能，包括中、低频频率、波型、脉宽和治疗 通断时间等参数。

21、低频治疗可调范围：1Hz～150Hz，脉宽 20 μs～410 μs， 波形种类：方波、 正弦波、三角波，可调节强度范围 1-36 档。

22、中频治疗可调范围：1kHz～10kHz，脉宽 20～100 μs，波形种类：方波、正 弦波、三角波，可调节强度 1-26 档。

23、中频治疗强度可通过触摸屏或主机旋钮调节。

24、治疗时间默认 20 分钟，可调范围：1～60 分钟，调整范围内的参数为数字 式连续可调。

25、电刺激治疗通断时间均可在 1～60s 自由调节，满足患者个性化治疗处方的

设置。

资质文件：

26、具有 NMPA 二类医疗器械注册证，其中适用范围明确包含的适应症，保证治 疗安全有效性。

27、系统软件为生产企业开发设计，支持后续优化升级，获得软件著作权证书。

配置清单：

| SY-BS24S 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机（含平台软件）(台) | 1 |
| 2 | 电极片(包) | 1 |
| 3 | 无线接收器(台) | 12 |
| 4 | 充电座(个) | 1 |
| 5 | 电级线(根) | 4 |
| 6 | 电源适配器(个) | 1 |
| 7 | 说明书 (附保修卡) (本) | 1 |
| 8 | 合格证 (张) | 1 |