PROJECT KICK-OFF

无线低/中频电刺激系统

首次跨团队决策文档：先收敛 MVP、输出技术路线、安全架构与验证闭环

| 时间盒 90 分钟 | 核心决策 6 项 | 首个里程碑 台架安全闭环 | 会议输出 负责人 + 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |

计划：2026 年 7 月 25–26 日（具体时段会前确认）  |  参会：产品、嵌入式、硬件、软件、测试/质量

会议底线 本次不讨论人体试验参数，不把开源参考设计等同于可用于人体的医疗器械方案。所有带载输出先在仿真负载、阻容模型和故障注入环境完成闭环验证。

# 会议结束时必须拿到什么

- 一句话产品定义与 MVP 边界：做什么、暂时不做什么、面向谁使用。

- 输出级技术路线：恒流/恒压、波形家族、通道拓扑及第一版参数边界。

- 安全状态机：上电、连接、运行、暂停、通信丢失和故障时分别如何关断。

- 无线与多通道责任边界：哪里负责实时性，哪里负责限值，患者回路如何隔离。

- 台架验收矩阵、首轮仪器/夹具清单、两周内负责人和交付日期。

## 本次主动暂缓

暂缓：完整注册申报材料、全部标准条款逐条符合性、临床处方库、工业设计、量产成本优化、自研电极材料与详细 UI。

# 1. 决策总览：本次只收敛这 6 件事

表中“建议起点”是为了让团队有可讨论的基线，并非最终医疗参数；任何输出限值都必须由风险、负载、电极面积和验证结果共同收敛。

| 议题 | 本次必须决定 | 建议起点 | 主责 / 会后输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 产品 / MVP | 首版是低频 TENS/NMES，还是同时承诺中频？面向单患者还是工作站？ | 先做单患者、低频、外接成熟水凝胶电极；系统架构预留多终端与中频扩展。 | 产品 / 全体 输出：范围声明 |
| 2 输出引擎 | 恒流还是恒压？首个波形是什么？最大电流、顺应电压与负载范围如何确定？ | 恒流；对称、双相、矩形、主动电荷平衡；其余波形后置。 | 硬件 + 嵌入式 输出：电气规格 v0.1 |
| 3 安全架构 | 默认输出、硬件关断链、过流/过压/开短路与恢复策略。 | 上电为零；软件门控 + 独立硬件关断；任何异常锁存并人工确认恢复。 | 硬件 + 嵌入式 + 测试 输出：状态机 / FMEA 初稿 |
| 4 无线 / 多通道 | 网络延迟是否影响脉冲？通道能否共地/共回路？断链怎么办？ | 无线只传处方与状态；本地硬实时；患者回路浮地，通道级独立限流，断链安全停止。 | 软件 + 嵌入式 + 硬件 输出：接口边界 |
| 5 验证 / 验收 | 哪些台架测试通过后才允许进入下一阶段？需要哪些仪器和夹具？ | 先验证输出精度、电荷平衡、故障保护、供电扰动、热与通信故障；不做人体调试。 | 测试牵头 输出：DVP v0.1 |
| 6 计划 / 责任 | 两周内交什么？谁拍板？哪些问题会阻塞原理图和固件？ | 形成规格、架构、安全状态机、协议和台架夹具五个可评审件。 | 项目负责人 输出：任务表 / 日期 |

建议节奏（90 分钟） 目标与边界 10 min → 产品/MVP 15 min → 输出与安全 25 min → 无线/多通道 15 min → 验证/仪器 15 min → 负责人、风险与结论复述 10 min。

# 2. 产品边界与系统架构

## 2.1 建议的 MVP 定义

建议一句话定义 面向专业人员控制的、单患者多通道、无线低频经皮电刺激原型；采用外购成熟水凝胶电极，先完成可测量、可限值、可安全关断的台架闭环。

| 首版包含 | 低频脉冲；恒流输出；双相电荷平衡；本地安全状态机；无线处方下发；状态/故障回传。 |
| --- | --- |
| 首版不承诺 | 中频载波、多种任意波形、跨患者同时治疗、自研电极、人体疗效参数、完整临床处方库。 |
| 扩展预留 | 多终端调度、中频波形引擎、更多通道、生产校准和日志追溯。 |

## 2.2 建议架构

架构图说明：每个输出必须形成完整的患者回路（至少一对电极/等效两端）。单个孤立电极没有闭合回路，正常设计下不应产生有效刺激；奇数个物理电极只有在拓扑明确形成回路时才有意义。

# 3. 输出技术路线：先把“能安全控制电流”做对

## 3.1 恒流还是恒压

建议：恒流作为 MVP 主输出模式 皮肤与电极阻抗会随接触、汗液和时间变化；恒流闭环更利于控制实际电流。代价是必须同时设计顺应电压、环路稳定性、过流/过压、开短路和器件耐压。恒压模式暂不进入首版。

## 3.2 建议的首个波形

推荐基线：对称双相矩形脉冲 正、负两相面积相等，配合主动放电/电荷平衡与可定义的相间隔。理由是参数可测、控制逻辑清晰，且有利于把净直流与电化学风险降到可验证范围。正弦、三角、中频调制和非对称波形均在基线闭环后再增加。

## 3.3 Kick-off 要拍板的电气规格 v0.1

| 参数 | 会议决策 | 直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 输出模式 | 恒流；是否保留恒压模式 | 硬件拓扑与软件参数模型 |
| 波形 | 对称双相矩形；相序、相间隔、主动放电 | 净直流 / 电荷平衡测试方法 |
| 频率 / 相宽 | 依据目标用途定义；BS24S 的 1–150 Hz、20–410 μs 仅可对标，不能直接成为原理图规格 | 定时器分辨率与参数步进 |
| 输出电流 | TBD；先由用途、电极面积、负载和风险共同倒推 | 不得把标准上限当设计目标 |
| 顺应电压 | TBD；由最大电流 × 最大声明负载 + 闭环余量计算 | 升压、电源、器件耐压与开路保护 |
| 声明负载 | 必须包含 500 Ω 标准负载，并覆盖更高阻抗与阻容等效模型 | 稳定性、精度与降额边界 |
| 多通道 | 是否允许同步、错相、共享回路；默认独立输出 | 电源预算、串扰、每回路独立限值 |

# 4. 安全架构：任何异常都要先落到“无输出”

## 4.1 标准边界（不是设计目标）

以下数字仅作风险与验收边界，不能当作人体刺激目标；最终限值由适应证、电极面积和风险管理确定。开发板禁止接人体，人体研究另行审批。

| 应用部分 | 患者输出按 BF 或 CF 型浮地设计；不得把保护地/USB 地当患者回路。 |
| --- | --- |
| 风险触发 | 输出 >10 mA 或电流密度 >2 mA/cm²时重点管理；脉宽 <0.1 s 时单脉冲能量 ≤300 mJ，开路峰值 ≤500 V。 |
| 500 Ω 电流上限 | 直流 80 mA；≤400 Hz 为 50 mA；>400–1500 Hz 为 80 mA；>1500 Hz 为 100 mA；每个患者回路分别适用。 |
| 调节 / 启动 | 幅值连续可调或步进 ≤1 mA / 1 V；最小设置输出 ≤最大值 2%；高输出能力设备启动时需处于最小输出。 |
| 稳健性 | 最大设置开路 10 min、随后短路 5 min；供电 ±10% 变化时输出幅值/脉宽/频率变化应在规定范围内。 |

## 4.2 必须是硬件 + 固件共同实现的关断链

| 状态 | 最低行为要求 |
| --- | --- |
| 上电 / 复位 | 输出 DAC/PWM 为零；门控关闭；升压关闭；参数校验通过后才可进入 READY。 |
| 启动 | 本地确认电极回路、参数白名单、校准数据和硬件自检；从零缓升。 |
| 运行 | 独立硬件限流/比较器 + MCU 监督；持续检查开路、短路、过流、过压、温度与电源。 |
| 暂停 / 断链 | 立即进入安全斜降或硬关断；无线恢复不自动续治，需重新确认。 |
| 故障 | 硬件门控锁存关闭并记录原因；只有明确的人工动作和自检通过才允许复位。 |

# 5. 台架验证与必要仪器

## 5.1 MVP 验收矩阵

| 项目 | 条件 / 注入 | 核心判据 |
| --- | --- | --- |
| 输出准确度 | 500 Ω + 声明负载范围 | 幅值、频率、相宽、相间隔、波形；仪器误差纳入预算 |
| 电荷 / 直流 | 纯电阻与 RC 模型 | 逐相电荷、净直流、主动放电后残余电压 |
| 负载变化 | 低/中/高阻值阶跃 | 恒流稳定性、顺应饱和行为、无振荡/过冲 |
| 开短路故障 | 开路 10 min → 短路 5 min | 保护动作、器件温升、故障锁存及恢复逻辑 |
| 电源扰动 | 输入电压 ±10%、掉电/复电 | 输出变化、复位后保持零输出、不自动续治 |
| 无线 / 软件 | 丢包、乱序、重放、断链、App 崩溃 | 本地波形不被网络抖动改变；超时安全停止 |
| 多通道 | 同时满载、异步输出 | 每回路限值、串扰、电源压降、热与 EMC 风险 |
| 持续运行 | 最大代表性负载至少 4 h | 漂移、温升、电池/电源降额、日志完整 |

## 5.2 首轮必须准备的仪器 / 夹具

| 用途 | 最低配置 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| 隔离测量 | 示波器 + 合适带宽的高压差分探头 | 普通接地探头的地夹可能短接浮地患者输出；差分探头测两点之差，并承受共模电压。 |
| 电流 / 负载 | 精密无感电阻组（含 500 Ω）、可切换负载、RC 电极模型 | 通过分流电阻差分测量电流；覆盖开路、短路与负载阶跃。 |
| 基础计量 | 校准数字万用表、台式电源/电池模拟、函数发生器 | 核对直流、供电扰动、前端/采样链和保护阈值。 |
| 热 / 长稳 | 热像仪或多路温度记录、数据采集 | 持续运行与满载时捕获热点、漂移和电源降额。 |
| 后续合规 | 电气安全分析仪、耐压/绝缘测试、EMC 预扫资源 | 进入工程样机后补齐；不替代早期浮地、漏电与隔离设计。 |

# 6. 会后两周：从“讨论”变成可评审件

| 角色 | 首轮任务 | 建议截止 | 可评审交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 / 临床接口 | MVP 用途、用户、禁忌边界；低频/中频范围决策；首版处方参数集合 | D+3 | 范围声明 v0.1 |
| 硬件 | 恒流拓扑候选、顺应电压/负载预算、隔离与硬件关断链、通道电源预算 | D+7 | 框图 + 关键计算 + 风险清单 |
| 嵌入式 | 波形引擎、定时器/DMA 方案、安全状态机、看门狗/断链策略、校准数据结构 | D+7 | 固件架构与接口 v0.1 |
| 软件 / 无线 | 处方模型、命令幂等/序号/超时、状态同步、日志与权限边界 | D+7 | 协议草案 + 异常时序 |
| 测试 / 质量 | 负载夹具、仪器连接图、DVP、测量不确定度与故障注入清单 | D+10 | DVP v0.1 + 夹具方案 |
| 项目负责人 | 确认决策人、依赖、冻结点和评审节奏 | D+1 | 任务板 + 评审日历 |

## 6.1 第一里程碑的退出条件

- 所有输出参数都有单位、范围、步进、默认值、非法值处理和校准方式。

- 至少一条完整链路在仿真负载上运行：处方下发 → 本地输出 → 测量回读 → 断链/故障关断。

- 恒流环路在声明负载范围内稳定；超出顺应范围时行为明确且可检测。

- 开路、短路、过流、复位、掉电/复电和通信丢失测试均得到预期的无输出状态。

- 评审记录明确：哪些限值来自标准边界，哪些是项目选择，哪些仍为 TBD。

会议纪要要求 6 项决策逐项记录“结论、决策人、负责人、截止时间”；未关闭的 TBD 必须写明需要的证据和关闭日期。

# 附录 A｜资料依据与借鉴边界

| 资料 | 主要价值 | Kick-off 中怎么用 |
| --- | --- | --- |
| YY 9706.210-2021 | 专用安全与基本性能要求 | 浮地应用部分、输出限值、启动互锁、指示、开短路、供电扰动等作为安全边界。 |
| YY/T 0696-2021 | 神经和肌肉刺激器输出特性的测量 | 用于建立 RMS、电流密度、脉冲能量、相宽/频率、直流分量和测试负载方法。 |
| YY/T 0868-2021 | 神经和肌肉刺激器用电极 | 电极阻抗、粘附、柔性、线缆寿命和生物相容性；支持 MVP 先外购成熟电极。 |
| 中频电疗产品注册审查指导原则（2025） | 1–100 kHz 中频产品审查思路 | 载波/调制参数、恒流稳定性、4 h 连续运行、软件与网络安全；若中频进入 MVP 则必须前置。 |
| 低频电疗仪注册技术审查指导原则 | 低频方案历史审查思路 | 恒流反馈、双相波形及电荷不平衡风险可作概念参考；引用标准需按现行版本复核。 |
| BS24S / Wisebot H7 / 对标报告 | 商业产品功能与参数对标 | 可用于范围和交互对标；缺少真实输出电流、顺应电压、负载与净直流等关键工程参数。 |
| OpenXstim | 开源研究刺激器 | Howland 恒流泵、高压运放、双相波形可作电路研究参考；研究项目，不是合规证据。 |
| NeuroStimDuino | 开源双通道刺激器 | 恒流、双相电荷平衡、隔离与顺应电压可作架构参考；软件定时与安全机制需重新论证。 |

## 暂缓项清单

- 完整适用标准清单与注册路径逐条确认。

- 临床处方、疗效论证、人体研究与伦理审批。

- 自研电极配方、皮肤接触材料与生物相容性验证。

- 中频载波/调制、多种波形、共享回流等扩展方案。

- 工业设计、制造测试、成本、供应链与量产校准。